## 表紙
サンプル株式会社 |  |  |  |  | Ver. 1.0
M E A S U R E M E N T F L O W S P E C I F I C A T I O N
測定フロー設計書
電子部品特性測定システム
DMM抵抗測定 (MF-DMM-001) - 4端子抵抗の繰返し測定・合否判定・結果保存 (PyVISA 1.16.2 / SCPI)
DOCUMENT INFORMATION
文書情報
| プロジェクト名 | システム名 |  | ドキュメント名
| 測定システム開発プロジェクト | 電子部品特性測定システム |  | 測定フロー設計書
| 版数 | 作成日 |  | 作成者
| 1.0 | 2026/10/15 |  | Presire
| 最終更新日 | 工程 |  | 組織名
|  | 基本設計 |  | Presire
サンプル株式会社 |  |  | 測定フロー設計書 / 電子部品特性測定システム

## 改版履歴
システム名 |  | 電子部品特性測定システム |  | 測定フローID | MF-DMM-001 | 測定フロー名 |  | DMM抵抗測定 | 作成者 | Presire | 更新者
[9 empty] | 作成日 | 2026/10/15 | 更新日
改版履歴
改版履歴
版 | 改版日 |  | 区分 | 改版箇所 |  |  | 改版内容 |  |  |  |  | 変更者
1.0 | 2026/10/15 |  | 新規 | 全シート |  |  | 初版作成 |  |  |  |  | Presire
※ 区分: 新規 / 追加 / 変更 / 削除
※ 本書の版のみの改版では、対象とするアプリケーション・計測器の版は変更しない。

## 測定概要
システム名 |  | 電子部品特性測定システム |  |  | 測定フローID |  | MF-DMM-001 |  | 測定フロー名 | DMM抵抗測定 |  |  |  | 作成者 | Presire |  | 更新者
[14 empty] | 作成日 | 2026/10/15 |  | 更新日
測定概要
1. 本書の目的
本書では、電子部品特性測定システム (Windows デスクトップアプリ) の測定制御部 MeasCore における DMM抵抗測定 (測定フローID: MF-DMM-001) の測定フローについて記載する。 なお、本書は記入例 (サンプル) であり、システム名・機種名・数値などの固有名詞は全て架空である。
2. 測定概要
■DMM抵抗測定 □処理概要 測定画面から、SCPI対応のデジタルマルチメータ (DMM、スキャナカード付き) をVISA経由で制御し、 測定条件ファイルに並んだ測定点ごとに4端子抵抗を指定回数繰り返し測定する。 平均値を判定限界と比べて合否を判定し、測定結果 (CSV) とトレーサビリティ情報を保存する。 □入出力の概要 ・入力：測定条件ファイル、操作者による測定開始・取付完了の指示、計測器管理台帳 ・出力：測定結果ファイル、測定ログ、合否一覧・エラー表示 □測定方式 ・4端子抵抗 (FRES) で測定する。 ・積分時間はNPLC=10とし、オートゼロを有効、トリガは即時 (IMMediate) とする。 ・繰返し回数は測定条件で指定し、指定回数の測定から平均値と標準偏差を求める。 ・合否判定の判定限界は「上限値 - ガードバンド」「下限値 + ガードバンド」とし、ガードバンドは拡張不確かさU (k = 2) を用いる。 【要確認】顧客との合意 ・トレーサビリティのため、計測器の識別情報・校正期限・測定日時・測定者・測定条件ファイル名を記録する。 □動作環境 ・Python 3.12とPyVISA 1.16.2で計測器を制御する。 ・VISA実装はNI-VISA、または、pyvisa-py 0.8.1を用いる。 【要確認】採用するVISA実装 ・計測器とは USB-TMC または LAN (VISA 経由) で接続する。
3. 前提条件
・計測器は SCPI / IEEE 488.2準拠の6½桁DMMとマルチプレクサ (スキャナ) カードで構成される。 機種名は【要確認】 ・測定条件ファイルはJSON (UTF-8) で、リソース名・機種・測定点一覧・繰返し回数・安定待ち時間・上下限値・ガードバンドを含む。 ・測定機能は4端子抵抗 (FRES) とし、積分時間NPLC=10、オートゼロ有効、トリガは即時 (IMMediate) とする。 ・計測器は測定前にウォームアップ (通電後の安定待ち) を行う。 時間と確認方法は計測器仕様に従う。 【要確認】機種の規定値と確認方法 ・計測器は校正期限内であること。 校正期限は計測器管理台帳 (シリアル番号ごとの次回校正日) で確認する。 ・被測定物は操作者が4端子治具に取り付け、取付完了を入力してから測定を始める。 取付は人手で行う。 ・計測器は1台を専有で使用し、測定中は他の制御ソフトから接続しない。 ・ガードバンドは拡張不確かさU (k=2) とし、顧客と合意する。 【要確認】顧客との合意 ・外れ値の除外規則、タイムアウト値・再試行の上限回数の既定値は【要確認】 ・計測器管理台帳の置き場所は【要確認】
4. 入出力データ
No | データ |  |  |  |  | IN/OUT |  | 形式 |  |  |  |  | 文字コード |  |  | 受け渡し方法
1 | 測定条件ファイル |  |  |  |  | IN |  | JSON (リソース名・機種・測定点一覧・繰返し回数・安定待ち時間・上下限値・ガードバンド) |  |  |  |  | UTF-8 |  |  | 操作者が画面で選んだファイルを読み込む
2 | 測定開始・取付完了の指示 |  |  |  |  | IN |  | 画面操作 (測定者名を含む) |  |  |  |  | - |  |  | 測定画面のボタン操作
3 | 計測器管理台帳 |  |  |  |  | IN |  | CSV (シリアル番号・次回校正日) |  |  |  |  | UTF-8 |  |  | 共有フォルダのファイルを読み込む。 【要確認】置き場所
4 | 制御コマンド |  |  |  |  | OUT |  | SCPI / IEEE 488.2のテキスト (改行終端) |  |  |  |  | ASCII |  |  | VISA経由 (USB-TMC または LAN) で計測器へ送る
5 | 計測器の応答 |  |  |  |  | IN |  | テキスト (識別情報・自己診断結果・測定値・エラー記録) |  |  |  |  | ASCII |  |  | VISA 経由で計測器から読み取る
6 | 測定結果ファイル |  |  |  |  | OUT |  | CSV (ヘッダ: 計測器情報・校正期限・測定日時・測定者・条件ファイル名 / 明細: 測定点・平均値・標準偏差・判定限界・合否) |  |  |  |  | UTF-8 (BOM付き) |  |  | 結果フォルダへ新規ファイルとして保存
7 | 測定ログ |  |  |  |  | OUT |  | テキスト (日時・処理・送受信コマンド・エラー) |  |  |  |  | UTF-8 |  |  | ログフォルダのファイルへ追記
8 | 合否一覧・エラー表示 |  |  |  |  | OUT |  | 画面表示 |  |  |  |  | - |  |  | 測定画面に表示
5. 処理のまとまり
No | 処理のまとまり |  |  |  |  | 役割
1 | 測定条件読込 |  |  |  |  | 測定条件ファイルを読み込み、必須項目と値の範囲を確認する。
2 | 計測器初期化 |  |  |  |  | 計測器との通信を開き、識別・初期化・自己診断・校正期限確認・測定設定を行う。
3 | 測定実行 |  |  |  |  | 測定点ごとにチャネルを切り替え、指定回数の測定と再試行、統計処理を行う。
4 | 合否判定 |  |  |  |  | 平均値をガードバンド付きの判定限界と比べて合否を決める。
5 | 結果保存 |  |  |  |  | 測定結果と計測器情報・測定条件をCSVに保存する。
6 | 終了処理 |  |  |  |  | 計測器を安全な状態に戻して通信を閉じ、合否一覧を表示する。
7 | 異常時処理 |  |  |  |  | エラーを表示・記録し、計測器を安全な状態に戻して切断する。
6. 異常終了時処理
異常終了の場合、以下の処理を行う。 ・途中まで確保した資源をすべて解放する。 ・計測器と通信を開いている場合は、計測器を安全な状態に戻してから必ず閉じる。 安全化の手順は機種に合わせる。【要確認】 ・安全化やログ記録が失敗しても、通信 (セッション) とリソースマネージャのクローズはそれぞれ独立して必ず試行する。 ただし、9-4の読取りで起きたVISAのタイムアウトは例外として扱わず、9-5の判定で再試行する。 ・内部で起きた例外をエラー種別に変換して返す。 ・エラー種別・発生箇所・計測器のエラー記録をログに記録する。 ・画面には操作者向けの対処を表示する。 ・結果の参照は返さない。 ・例外からエラー種別への変換： ・計測器が見つからない、または他のアプリケーションが使用中のとき → 計測器接続エラー ・計測器の応答が待ち時間内に無く、再試行の上限回数に達したとき → 測定タイムアウトエラー ・無効値・外れ値を除いた有効な測定値が最小件数に満たないとき → 測定値異常エラー ・結果ファイルの書込みでOSエラーが起きたとき → 結果保存エラー ・その他の想定外の例外 → 【要確認】(内部エラーとして扱う案)
7. 異常時のリカバリ
・想定されるエラーとリカバリ方法
想定エラー |  |  |  | 原因 | [7 empty] | リカバリ方法
測定条件ファイル読込エラー |  |  |  | 測定条件ファイルが無い、読めない、JSON の形式や文字コードが不正。 | [7 empty] | ファイルの場所と形式 (JSON、UTF-8) を確認し、正しいファイルを選んで測定をやり直す。
測定条件不正エラー |  |  |  | 必須項目の欠落、値の範囲外 (繰返し回数 0 以下、上限値 ≦ 下限値、ガードバンドが負、測定点が 0 件など)。 | [7 empty] | 測定条件ファイルの該当項目を修正し、測定をやり直す。
計測器接続エラー |  |  |  | リソースが見つからない、他のアプリが使用中、ケーブル外れ・電源断。 | [7 empty] | 計測器の電源・ケーブル・リソース名を確認し、他の制御ソフトを終了してから測定をやり直す。
機種不一致エラー |  |  |  | 識別情報の問い合わせに対する機種が、測定条件で指定した機種と異なる。 | [7 empty] | 接続先の計測器、または測定条件の機種指定を見直す。
自己診断エラー |  |  |  | 自己診断の結果が合格以外。計測器の故障の可能性。 | [7 empty] | 計測器を使用停止とし、管理部門へ点検・修理を依頼する。
校正期限切れエラー |  |  |  | 計測器管理台帳の次回校正日を過ぎている、または台帳にシリアル番号が無い。 | [7 empty] | 校正済みの計測器に交換する。台帳の未登録は管理部門へ登録を依頼する。
計測器設定エラー |  |  |  | 測定設定後に計測器のエラー記録が残っている (未対応のレンジ・設定値など)。 | [7 empty] | ログに記録したエラー番号と内容を確認し、測定条件のレンジ等を修正する。
測定タイムアウトエラー |  |  |  | 測定値の読取りが待ち時間内に終わらず、再試行の上限回数に達した。 | [7 empty] | ケーブル・治具の接触、積分時間と待ち時間の設定を確認して測定をやり直す。
測定値異常エラー |  |  |  | 過大入力表示・非数値などの無効値や外れ値を除いた結果、有効な測定値が最小件数に満たない。 | [7 empty] | 被測定物の取付・断線・測定レンジを確認して測定をやり直す。
結果保存エラー |  |  |  | 保存先フォルダが無い、書込み権限が無い、ディスク容量不足、同名ファイルを他のアプリが開いている。 | [7 empty] | 保存先と空き容量を確認し、開いているファイルを閉じてから測定をやり直す。
8. フロー図
・ページ一覧： P1 概要測定フロー P2 詳細フロー（計測器の接続・初期化） P3 詳細フロー（1点の測定） ・凡例 JIS X 0121:1986 / ISO 5807:1985準拠 流れ方向は上→下、左→右 エラー経路は赤系
記号 |  |  | JIS X 0121 名称 | [7 empty] | 用途
楕円 |  |  | 端子 | [7 empty] | 開始・終了を表す
長方形 |  |  | 処理 | [7 empty] | 処理・操作を表す
二重縦線長方形 |  |  | 定義済み処理 (別ページで詳細化) | [7 empty] | 詳細フローで展開する処理を表す
ひし形 |  |  | 判断 | [7 empty] | 分岐条件を表す 番号は判定IDを兼ねる
平行四辺形 |  |  | データ | [7 empty] | 入出力データを表す
円柱 |  |  | 記憶データ | [7 empty] | 記憶データを表す
六角形 |  |  | 準備 | [7 empty] | 事前準備 (内部初期化) を表す
ループ端 |  |  | ループ始端/終端 | [7 empty] | ループの範囲を表す
台形 (上辺が斜め) |  |  | 手操作入力 | [7 empty] | 操作者が画面から指示・入力することを表す
注釈 |  |  | 注釈 | [7 empty] | 補足説明を表す
赤丸数字 |  |  | 説明番号 | [7 empty] | フロー図シートの表の番号と対応する 各項目に処理内容と理由・背景を記載する
エラー経路 (赤枠・赤字) |  |  | - | [7 empty] | 異常時の処理を表す

## 概要測定フロー
システム名 |  | 電子部品特性測定システム |  | 測定フローID | MF-DMM-001 |  | 測定フロー名 | DMM抵抗測定 | 作成者 |  | Presire | 更新者
[9 empty] | 作成日 |  | 2026/10/15 | 更新日
測定フロー概要
※ 赤丸の番号は下の表の番号に対応する。
番号 | 記号 |  | 項目 (図形ラベル) |  |  | 処理内容 |  |  |  | 経緯・理由・背景
1 | 手操作入力 |  | 測定条件ファイルを選び、 測定開始を指示する |  |  | 操作者が測定画面で測定条件ファイルと測定者名を指定し、測定開始ボタンを押下する。 (次→2) |  |  |  | 測定対象と測定条件は作業者が決めるため、 装置が勝手に測り始めないようにする。 開始指示を受けてから測定を始めることで、 治具への取付前に測定が走るのを防ぐ。
2 | データ |  | 測定条件ファイル (JSON、UTF-8) |  |  | 計測器のリソース名・機種・測定点一覧・繰返し回数・上下限値・ガードバンド等を書いた測定条件ファイルを3へ渡す。 (3へのデータ入力、点線) |  |  |  | 測定条件をファイルで管理し、 作業者ごとの手入力のゆれを無くして再現性を確保するため。 文字コードをUTF-8に固定して読込時の文字化けを防ぐ。
3 | 処理 |  | 測定条件を読み込み、 内容を確認する |  |  | 測定条件ファイルを読み込み、 必須項目の有無・値の範囲・上限 > 下限・ガードバンド≧0 に加え、ガードバンドを適用した後も 「下限値 + ガードバンド < 上限値 - ガードバンド」 となり判定区間が成立することを確認する。 (次→4) |  |  |  | 不正な条件のまま測定を始めると、 誤った合否判定や機器設定エラーにつながるため、 測定の前に条件を検証する。
4 | 判断 |  | 測定条件は妥当か |  |  | 測定条件が妥当かどうかを判定する。 (Yes→5 ／ No→18) |  |  |  | 必須項目の欠落や値の範囲外は、 測定を始める前に測定条件ファイル読込エラーまたは測定条件不正エラーとして弾き、 無駄な動作を防ぐため。
5 | 定義済み処理 |  | 計測器の接続・初期化 (詳細はP2) |  |  | 計測器との通信を開き、識別・初期化・自己診断・校正期限確認・測定設定を行う。 (次→6) (詳細はP2) |  |  |  | 測定に使う前に、 計測器が正しく接続され校正期限内であることを確認し、 既知の状態から測定を始めるため。 手順の詳細は、P2に展開する。
6 | 判断 |  | 計測器は使用可能か |  |  | 計測器が使用可能かどうかを判定する。 (Yes→7 ／ No→18) |  |  |  | 接続・機種・自己診断・校正期限・設定のいずれかに問題があれば、 測定値の信頼性を保証できないため、 測定へ進まずエラー経路へ振り分ける。
7 | 手操作入力 |  | 被測定物を治具に取り付け、 取付完了を入力する |  |  | 操作者が被測定物を4端子治具へ取り付け、 取付完了を画面で入力する。 (次→8) |  |  |  | 4端子治具への取付は人手に頼るため。 取付完了を待ってから測定点の切り替えと測定を始め、 未取付のまま測定するのを防ぐ。
8 | ループ始端 |  | 測定点のループ (全測定点を測定するまで) |  |  | 測定点一覧の先頭から、 全測定点を測定するまで9〜12を繰り返す。 (次→9) |  |  |  | 1台の被測定物でも複数チャネルを順に測るため、 測定点ごとに同じ手順を繰り返す。 この位置をループの始点とする。
9 | 定義済み処理 |  | 1点の測定 (詳細はP3) |  |  | 測定点のチャネルに切り替え、 指定回数測定して、 外れ値を除いた平均値と標準偏差を求める。 (次→10) (詳細はP3) |  |  |  | 1点ごとの安定待ち・繰返し測定・再試行・統計処理は共通手順のため、 詳細をP3に分けて再利用できるようにする。
10 | 判断 |  | 測定に成功したか |  |  | 測定点の測定に成功したかどうかを判定する。 (Yes→11 ／ No→18) |  |  |  | 待ち時間内に測定値が得られず、 再試行の上限に達した場合 (測定タイムアウトエラー) や、 有効な測定値が最小件数に満たない場合 (測定値異常エラー) は、 以降の測定点を続けずエラー経路へ移す。
11 | 処理 |  | 平均値を判定限界と比べて 合否を判定する |  |  | 平均値を判定限界 = 上限値 - ガードバンド / 下限値 + ガードバンドと比較して、 範囲内なら合格、それ以外は不合格とする。 (次→12) |  |  |  | 測定のばらつきを考慮し、 規格の上下限より内側へ拡張不確かさU (k = 2) のガードバンドを設けて厳しい側で判定することで、 誤合格 (消費側のリスク) を抑える。 ガードバンドの値は、【要確認】顧客との合意。
12 | ループ終端 |  | 測定点のループ (終端) |  |  | 未測定の測定点が残っていれば8へ戻り、 全測定点を測定するまで繰り返す。 全測定点を測り終えたら次へ進む。 (次→13) |  |  |  | 全測定点を測り終えたことを確認してから結果保存へ進むため。 ループの戻りで測定点ごとに取付とチャネル切替を確実に行う。
13 | 処理 |  | 測定結果と計測器情報を保存する |  |  | 測定点ごとの平均値・標準偏差・有効件数・判定限界 (上下限値・ガードバンドを含む)・合否と、 ヘッダに計測器の識別情報・校正期限・測定日時・測定者・測定条件ファイル名・使用した測定条件の値 (レンジ・積分時間・繰返し回数・安定待ち時間) を書き出して保存する。 (次→15) |  |  |  | 測定値のトレーサビリティを確保するため。 計測器の識別情報・校正期限・測定者・日時を残すことで、後から結果の妥当性を確認できる。 判定限界と条件値も残すことで、条件ファイルが変わっても判定を再現できる。
14 | 記憶データ |  | 測定結果ファイル (CSV、UTF-8 BOM付き) |  |  | 測定結果と計測器情報を保存するCSVファイル (13からのデータ出力、点線) |  |  |  | 表計算ソフトで開いても文字化けしないようUTF-8 BOM付きとし、 保存後に人が確認・保管できる形式にするため。
15 | 判断 |  | 保存に成功したか |  |  | 測定結果ファイルの保存に成功したかどうかを判定する。 (Yes→16 ／ No→18) |  |  |  | 保存に失敗すると測定値が残らず、 測定そのものをやり直す必要があるため、 失敗時は結果保存エラーとしてエラー経路へ移す。
16 | 処理 |  | 計測器を安全な状態に戻して切断する |  |  | 計測器を安全な状態に戻す。 (例: *RST 初期化して、スキャナのチャネルを全開放する。機種に合った手順は【要確認】) 安全化が失敗しても、 通信 (セッション) とリソースマネージャは必ず閉じる。 (次→17) |  |  |  | 測定後は計測器を安全で既知の状態へ戻し、次に使う人へ影響を残さないため。 入力を開放すると残留電荷やショートのリスクを避けられる。
17 | 処理 |  | 合否の一覧を画面に表示する |  |  | 全測定点の合否一覧を測定画面に表示する。 (次→終了) |  |  |  | 作業者が必要な合否結果をその場で確認できるようにする。 結果ファイルの保存と合わせて測定作業の完了が分かるようにする。
18 | 処理 |  | エラー内容を画面に表示し、 ログに記録する |  |  | エラー種別・発生箇所・計測器のエラー記録をログに記録し、 画面に操作者向けの対処を表示する。 ログ記録に失敗しても19へ進む。 (次→19) |  |  |  | 復旧には原因の特定が必要なため、エラー種別と発生箇所を残す。 作業者には、原因に応じた対処 (ケーブル・設定・校正の確認など) を示す。
19 | 処理 |  | 接続済みなら計測器を 安全な状態に戻して切断する |  |  | 通信を開いていれば計測器を安全な状態に戻す。 (例: *RSTで初期化し、スキャナのチャネルを全開放する。機種に合った手順は【要確認】) 安全化の通信が失敗しても、 通信 (セッション) とリソースマネージャのクローズはそれぞれ独立して必ず試行する。 (次→エラー終了) |  |  |  | 途中で失敗した場合も、開いたままの通信や入力を残さない。 機器を安全な状態へ戻してからエラー終了することで、 放置による事故や次回使用への影響を防ぐ。

## 詳細フロー(計測器の接続・初期化)
システム名 | 電子部品特性測定システム |  | 測定フローID | MF-DMM-001 | 測定フロー名 |  | DMM抵抗測定 | 作成者 |  | Presire | 更新者
[8 empty] | 作成日 |  | 2026/10/15 | 更新日
詳細フロー (計測器の接続・初期化)
※ 赤丸の番号は下の表の番号に対応する。
番号 | 記号 | 項目 (図形ラベル) |  |  |  | 処理内容 |  |  | 経緯・理由・背景
5-1 | 処理 | 計測器との通信を開き、 応答の待ち時間を設定する |  |  |  | VISAのリソースマネージャから計測器のリソースを開き、 タイムアウト (例: 5秒) と終端文字を設定する。 (次→5-2) |  |  | 通信を確立しないと測定の指令も送れないため。 待ち時間を設定して、機器が応答しないときに無限に待たないようにする。
5-2 | 判断 | 通信を開けたか |  |  |  | 計測器との通信を開けたかどうかを判定する。 (Yes→5-3 ／ No→5-14) |  |  | リソースが見つからない・他のアプリが使用中・ケーブル外れ等は計測器接続エラーのため、 ここで使用不可として返す。
5-3 | 処理 | 計測器の識別情報を問い合わせる (メーカー・機種・シリアル番号・ファームウェア版) |  |  |  | *IDN?でメーカー・機種・シリアル番号・ファームウェア版を問い合わせる。 (次→5-4) |  |  | 意図した機種・個体に接続できているかを確かめ、 後でトレーサビリティ情報としてシリアル番号やファームウェア版を記録するため。
5-4 | 判断 | 指定した機種か |  |  |  | 指定した機種と一致するかどうかを判定する。 (Yes→5-5 ／ No→5-14) |  |  | 測定条件で指定した機種と違う機器で測ると、 測定範囲や確度が異なり結果の信頼性を保証できないため、 機種不一致エラーとする。
5-5 | 準備 | 計測器を初期状態に戻し、 エラーの記録を消去する |  |  |  | *RSTで計測器を初期状態に戻し、 *CLSでエラーの記録を消去する。 (次→5-6) |  |  | 前回の設定やエラー記録が残ったまま設定すると、原因の切り分けができない。 *RSTと*CLSで既知の状態から始める。 また、通電後のウォームアップ (安定待ち) 時間と確認方法は計測器仕様に従う。【要確認】
5-6 | 処理 | 自己診断を実行する |  |  |  | *TST?で自己診断を実行する。(0 = 合格) 所要時間が長いため、待ち時間を一時的に延ばす。 (次→5-7) |  |  | 故障した計測器で測ると誤った値でも気づけないため、 測定の前に自己診断で機器の健全性を確認する。
5-7 | 判断 | 自己診断に合格したか |  |  |  | 自己診断に合格したかどうかを判定する。 (Yes→5-9 ／ No→5-14) |  |  | 自己診断の結果が0 (合格) 以外なら故障の可能性があるため、 自己診断エラーとして使用不可で返し、点検・修理へ回す。
5-8 | 記憶データ | 計測器管理台帳 (シリアル番号ごとの校正期限) |  |  |  | シリアル番号ごとの校正期限を管理する台帳を5-9へ渡す。 (5-9へのデータ入力、点線) |  |  | 校正期限を判断するには、 接続した個体のシリアル番号に紐づく校正情報が必要なため。
5-9 | 判断 | 校正期限内か |  |  |  | シリアル番号で台帳を引き、 次回校正日が当日以降かどうかを判定する。 (Yes→5-10 ／ No→5-14) |  |  | 校正が切れた計測器の値はトレーサビリティを保証できないため、 使用の前に確認し、期限切れや台帳未登録は校正期限切れエラーとする。
5-10 | 処理 | 測定機能・レンジ・積分時間・ トリガを設定する |  |  |  | 測定機能を4端子抵抗（FRES）に設定し、 レンジ・積分時間 (FRES:NPLC 10)・トリガ (TRIG:SOUR IMM)・オートゼロ有効 (ZERO:AUTO ON) を設定し、 4端子用のチャネル構成を設定する。 コマンドは機種依存の例であり、 正式な手順は【要確認】 設定後は、*OPC?で完了を待つ。 (次→5-11) |  |  | 測定条件通りの確度と応答速度で測るため。 積分時間を長く取ると電源由来のノイズを平均化でき、 低抵抗の測定を安定させられる。 設定完了を待ってから次へ進む。
5-11 | 処理 | 計測器のエラー記録を読み出す |  |  |  | SYST:ERR?を0,"No error"になるまで繰り返し読み出し、 0以外のエラーは番号と内容を保存する。 読出しは上限回数 (例: 20回【要確認】) までとし、 上限に達した場合もエラーありとして扱う。 (次→5-12) |  |  | 設定が機器に受け入れられなかった場合、その内容はエラー記録に残る。 設定の不備を測定の前に取り除くため、記録を読み切る。
5-12 | 判断 | エラーの記録が無いか |  |  |  | 5-11で読み出したエラー (0以外) が0件か、 読出しが上限回数に達していないかを判定する。 (Yes→5-13 ／ No→5-14) |  |  | 未対応のレンジや設定値があると正しく測れないため、 5-11で今回検出したエラーが1件でもあれば、計測器設定エラーとして使用不可で返す。 読み切った後の空の状態では判定しない。
5-13 | 処理 | 計測器を使用可能として返す |  |  |  | 接続・識別・自己診断・校正期限・設定の確認が全て済んだので、 使用可能として概要6へ返す。 (次→終了) |  |  | 計測器の準備が全て整ったことを呼出側に伝え、 測定の実行へ進めるようにするため。
5-14 | 処理 | 計測器を使用不可として エラー種別を返す |  |  |  | 計測器を使用不可として、 エラー種別を概要6へ返す。 開いた通信はこの時点では閉じず、 概要18〜19で閉じる。 (次→終了) |  |  | どの確認で失敗したかを呼出側に伝え、対処を決められるようにする。 通信をここで閉じずに概要の異常時処理へ一本化し、 後始末を18〜19にまとめるため。

## 詳細フロー(1点の測定)
システム名 | 電子部品特性測定システム |  | 測定フローID | MF-DMM-001 | 測定フロー名 |  | DMM抵抗測定 | 作成者 |  | Presire | 更新者
[8 empty] | 作成日 |  | 2026/10/15 | 更新日
詳細フロー (1点の測定)
※ 赤丸の番号は下の表の番号に対応する。
番号 | 記号 | 項目 (図形ラベル) |  |  |  | 処理内容 |  |  | 経緯・理由・背景
9-1 | 処理 | 測定点のチャネルに切り替える |  |  |  | ROUT:CLOS (@<ch>)で測定点のチャネルに切り替える。 前のチャネルは開放する。 (次→9-2) |  |  | スキャナカードで複数点を測るため、測定対象のチャネルだけを閉じる。 前のチャネルを開放して隣接チャネルの影響を避ける。
9-2 | 処理 | 安定待ち時間だけ待つ |  |  |  | リレー切替後の熱起電力や接触が安定するまで、 測定条件で指定した安定待ち時間だけ待つ。 (次→9-3) |  |  | チャネルを切り替えた直後は接点の熱起電力や接触抵抗が安定しておらず、 そのまま測ると値がばらつく。 安定を待ってから測る。
9-3 | ループ始端 | 繰返し測定のループ (指定回数に達するまで) |  |  |  | 指定回数に達するまで9-4〜9-7を繰り返す。 (次→9-4) |  |  | 1回の測定値はばらつくため、同じ点を複数回測り、 その統計から代表値とばらつきを求める。
9-4 | 処理 | 測定を指示し、測定値を読み取る |  |  |  | READ?で測定を指示し、測定値を読み取る。 VISAのタイムアウト (VI_ERROR_TMO) はこの処理の中だけで捕捉して「応答なし」とし、9-5で判定する。 (他の例外は概要18へ) (次→9-5) |  |  | トリガ即時の設定のもとで測定を実行し、その値を取得する。 1点の測定値を得る中心の処理のため。
9-5 | 判断 | 時間内に応答があったか |  |  |  | 待ち時間内に応答があったかどうかを判定する。 (Yes→9-6 ／ No→9-8) |  |  | 応答が無い (VI_ERROR_TMO) 場合は、 通信や設定の問題の可能性があるため、 測定値の取込へ進まず再試行の判断へ移す。
9-6 | 処理 | 測定値を一時記憶領域に追加する |  |  |  | 読み取った応答を数値に変換して一時記憶領域に追加する。 非数値・非有限値・過大入力表示 (例: 9.9E37) は無効値として印を付ける。 (次→9-7) |  |  | 繰返し分の測定値をまとめて保持し、 後で外れ値除去と統計処理に使うため。
9-7 | ループ終端 | 繰返し測定のループ（終端） |  |  |  | 指定回数に達していなければ9-3へ戻って繰り返し、達したら次へ進む。 (次→9-11) |  |  | 指定回数を満たすまで測定を繰り返すことで、平均値の信頼性を確保するため。
9-8 | 判断 | 再試行の上限回数未満か |  |  |  | 再試行の回数が上限 (【要確認】) 未満かどうかを判定する。 回数は測定点ごとに9-1で0に戻し、 9-9で1加える。 (Yes→9-9 ／ No→9-10) |  |  | 一時的な通信の乱れは再試行で回復することがあるが、 上限を決めておかないと無限に再試行して測定が止まってしまうため。
9-9 | 処理 | 通信状態とエラーの記録を クリアして再試行する |  |  |  | SYST:ERR?の内容をログに残してから、 デバイスクリアと*CLSで通信状態とエラーの記録をクリアし、再試行の回数を1加える。 チャネルと測定設定が保たれていることを確認してから9-4へ戻って再試行する。 (次→9-4) |  |  | タイムアウト時に残った前回の応答を捨てないと、 次の読取りで古い値やエラーを拾う恐れがあるため、クリアしてから測り直す。
9-10 | 処理 | 測定タイムアウトエラーを返す |  |  |  | 再試行の上限に達したので、 測定タイムアウトエラーとして概要10へ返す。 (次→終了) |  |  | 繰り返し応答が無い場合は、機器や接続の異常とみなし、 これ以上測定点の測定を続けずにエラーとして呼出側へ通知するため。
9-11 | 処理 | 外れ値を除き、 平均値と標準偏差を求める |  |  |  | 一時記憶領域の測定値から無効値と外れ値を除き、平均値と標準偏差を求める。 外れ値の除外規則は【要確認】 (例: 中央値から±3σ) 残った有効件数が最小件数 (例: 2件以上【要確認】) に満たない場合は、 測定値異常エラーとする。 (次→9-12) |  |  | 突発的なノイズによる外れ値を含めると平均値が偏るため、 外れ値を除いて代表値とばらつきを求める。 除外規則の確定は【要確認】
9-12 | 処理 | 測定点の測定結果を返す |  |  |  | 測定点ごとの平均値・標準偏差・有効件数・測定値を概要10へ返す。 9-11で測定値異常エラーとした場合は、そのエラー種別を返す。 (次→終了) |  |  | 概要側で合否判定と結果保存に使えるよう、 統計処理済みの測定結果を渡すため。
9-13 | 記憶データ | 測定値の一時記憶領域 |  |  |  | 繰返し分の測定値を保持する一時記憶領域。 (9-6からのデータ出力、点線) (9-11へのデータ入力、点線) |  |  | 繰返し測定の値を1か所に集め、 9-11の統計処理で使うため。

## 判定・分岐一覧
システム名 | 電子部品特性測定システム |  | 測定フローID | MF-DMM-001 |  | 測定フロー名 | DMM抵抗測定 |  | 作成者 | Presire |  | 更新者
[9 empty] | 作成日 | 2026/10/15 |  | 更新日
判定・分岐一覧
フロー図中の判断 (ひし形) の一覧 判定IDは、フロー図の判断の番号 (P1は1〜19、P2は5-1〜5-14、P3は9-1〜9-13) と対応する。
判定ID | フロー図 | 判定内容 |  |  | Yes の場合 |  |  | No の場合 |  |  | 関連エラー
4 | P1 | 測定条件は妥当か |  |  | 計測器の接続・初期化へ進む。 (5) |  |  | エラー内容を画面に表示し、 ログに記録するへ進む。 (18) |  |  | 測定条件ファイル読込エラー 測定条件不正エラー
6 | P1 | 計測器は使用可能か |  |  | 被測定物の取付と取付完了の入力へ進む。 (7) |  |  | エラー内容を画面に表示し、 ログに記録するへ進む。 (18) |  |  | 計測器接続エラー 機種不一致エラー 自己診断エラー 校正期限切れエラー 計測器設定エラー
10 | P1 | 測定に成功したか |  |  | 平均値を判定限界と比べて、 合否を判定するへ進む。 (11) |  |  | エラー内容を画面に表示し、 ログに記録するへ進む。 (18) |  |  | 測定タイムアウトエラー 測定値異常エラー
15 | P1 | 保存に成功したか |  |  | 計測器を安全な状態に戻して切断するへ進む。 (16) |  |  | エラー内容を画面に表示し、 ログに記録するへ進む。 (18) |  |  | 結果保存エラー
5-2 | P2 | 通信を開けたか |  |  | 計測器の識別情報の問い合わせへ進む。 (5-3) |  |  | 計測器を使用不可としてエラー種別を返すへ進む。 (5-14) |  |  | 計測器接続エラー
5-4 | P2 | 指定した機種か |  |  | 計測器を初期状態に戻して、 エラーの記録を消去するへ進む。 (5-5) |  |  | 計測器を使用不可としてエラー種別を返すへ進む。 (5-14) |  |  | 機種不一致エラー
5-7 | P2 | 自己診断に合格したか |  |  | 校正期限の確認へ進む。 (5-9) |  |  | 計測器を使用不可としてエラー種別を返すへ進む。 (5-14) |  |  | 自己診断エラー
5-9 | P2 | 校正期限内か |  |  | 測定機能・レンジ・積分時間・トリガの設定へ進む。 (5-10) |  |  | 計測器を使用不可としてエラー種別を返すへ進む。 (5-14) |  |  | 校正期限切れエラー
5-12 | P2 | エラーの記録が無いか |  |  | 計測器を使用可能として返すへ進む。 (5-13) |  |  | 計測器を使用不可としてエラー種別を返すへ進む。 (5-14) |  |  | 計測器設定エラー
9-5 | P3 | 時間内に応答があったか |  |  | 測定値を一時記憶領域に追加するへ進む。 (9-6) |  |  | 再試行の上限回数の確認へ進む。 (9-8) |  |  | 測定タイムアウトエラー
9-8 | P3 | 再試行の上限回数未満か |  |  | 通信状態とエラーの記録をクリアして再試行するへ進む。 (9-9) |  |  | 測定タイムアウトエラーを返すへ進む。 (9-10) |  |  | 測定タイムアウトエラー

## 入出力処理設計
システム名 |  |  | 電子部品特性測定システム | 測定フローID | MF-DMM-001 | 測定フロー名 | DMM抵抗測定 |  | 作成者 |  | Presire |  | 更新者
[9 empty] | 作成日 |  | 2026/10/15 |  | 更新日
入出力処理設計
処理No. |  | 処理内容 | [5 empty] | IN / OUT |  | データ |  | 対応する内部処理
開始条件 |  | 測定画面で測定条件ファイルと測定者名を指定し、開始ボタンが押されたとき
1 |  | 初期処理
1 | 1 | 1-1. 開始指示の受付 (1: 測定条件ファイルを選び、測定開始を指示する) ①操作者が測定画面で測定条件ファイルと測定者名を指定し、開始ボタンを押す。 ②指定された測定条件ファイルの場所と測定者名を受け取る。 | [5 empty] | IN |  | 測定開始・取付完了の指示 |  | -
1 | 2 | 1-2. 測定条件の読込 (3: 測定条件を読み込み、内容を確認する) ①操作者が指定した測定条件ファイル (JSON、UTF-8) を読み込む。 ②必須項目・値の範囲・上限値>下限値・ガードバンド≧0を確認する。 ③計測器のリソース名・機種・測定点一覧・繰返し回数・安定待ち時間・上下限値・ガードバンドを取得する。 | [5 empty] | IN |  | 測定条件ファイル |  | 測定条件読込
2 |  | メイン処理
2 | 1 | 2-1. 計測器の接続・識別 (5-1: 計測器との通信を開き、応答の待ち時間を設定する) ①VISAリソースマネージャからリソースを開き、タイムアウト (例: 5秒) 【要確認】と終端文字を設定する。(5-1) ②*IDN?でメーカー・機種・シリアル番号・ファームウェア版を問い合わせ、 測定条件で指定した機種と一致するか確認する。(5-3、5-4) | [5 empty] | IN / OUT |  | 制御コマンド・計測器の応答 |  | 計測器初期化
2 | 2 | 2-2. 計測器の初期化・自己診断・校正期限の確認 (5-5: 計測器を初期状態に戻し、エラーの記録を消去する) ①*RST; *CLSで計測器を初期状態に戻し、エラーの記録を消去する。 ②*TST?で自己診断を実行し、結果が0 (合格) か確認する。(5-6、5-7) ③計測器管理台帳をシリアル番号で引き、次回校正日が当日以降か確認する。(5-8、5-9) 【要確認】台帳の置き場所 | [5 empty] | IN / OUT |  | 制御コマンド・計測器の応答・計測器管理台帳 |  | 計測器初期化
2 | 3 | 2-3. 測定設定・エラー記録の確認 (5-10: 測定機能・レンジ・積分時間・トリガを設定する) ①CONF:FRES、FRES:NPLC 10、TRIG:SOUR IMM 等で 測定機能・レンジ・積分時間・トリガを設定し、*OPC?の完了を待つ。 ②SYST:ERR?を「No error」になるまで繰り返し読み、 エラーの記録が残っていないか確認する。(5-11、5-12) ③計測器を使用可能として返す。(5-13) | [5 empty] | IN / OUT |  | 制御コマンド・計測器の応答 |  | 計測器初期化
2 | 4 | 2-4. 被測定物の取付 (7: 被測定物を治具に取り付け、取付完了を入力する) ①操作者が被測定物を4端子治具に取り付け、取付完了を入力する。 ②取付完了の入力があるまで測定を始めない。 | [5 empty] | IN |  | 測定開始・取付完了の指示 |  | —
2 | 5 | 2-5. 1点の測定 (9: 1点の測定 (詳細はP3)) ①測定点のチャネルに切り替え (ROUT:CLOS)、前のチャネルを開放する。(9-1) ②安定待ち時間だけ待つ。(9-2) ③指定回数だけREAD?で測定値を読み取る。(9-3、9-4) ④時間内に応答が無い場合 (VISAのタイムアウトは9-4の中で捕捉) は、 上限回数まで通信状態・エラーの記録をクリアして再試行する。(9-5、9-8、9-9) ⑤無効値 (非数値・過大入力表示など) に印を付けて記録する。(9-6) 【要確認】再試行の上限回数の既定値 ⑥無効値と外れ値を除き、平均値と標準偏差を求める。 有効件数が最小件数に満たなければ測定値異常エラーとする。(9-11) 【要確認】外れ値の除外規則 | [5 empty] | IN / OUT |  | 制御コマンド・計測器の応答 |  | 測定実行
2 | 6 | 2-6. 合否判定 (11: 平均値を判定限界と比べて合否を判定する) ①判定限界 (上限値 - ガードバンド / 下限値 + ガードバンド) を求める。 ②平均値が判定限界の範囲内なら合格、それ以外は不合格とする。 ③ガードバンド内は不合格側 (厳しい側) で判定する。 【要確認】ガードバンドの合意 | [5 empty] | IN |  | — |  | 合否判定
2 | 7 | 2-7. 結果の保存 (13: 測定結果と計測器情報を保存する) ①測定点ごとの平均値・標準偏差・有効件数・判定限界 (上下限値・ガードバンドを含む)・合否をまとめる。(11、13) ②ヘッダに計測器の識別情報・校正期限・測定日時・測定者・測定条件ファイル名と、 使用した測定条件の値 (レンジ・積分時間・繰返し回数・安定待ち時間) を付ける。(13) ③測定結果ファイル (CSV、UTF-8 BOM付き) を結果フォルダへ保存する。(14) | [5 empty] | OUT |  | 測定結果ファイル |  | 結果保存
3 |  | 例外発生時処理
3 | 1 | 3-1. エラーの表示と記録 (18: エラー内容を画面に表示し、ログに記録する) ①エラー種別・発生箇所・計測器のエラー記録を測定ログに記録する。 ②画面に操作者向けの対処を表示する。 ③想定外の例外も、エラー種別に読み替えて同じように扱う。 | [5 empty] | OUT |  | 測定ログ、合否一覧・エラー表示 |  | 異常時処理
3 | 2 | 3-2. 計測器の安全な状態への復帰と切断 (19: 接続済みなら計測器を安全な状態に戻して切断する) ①接続済みなら、計測器を安全な状態に戻す。 (例: *RST、スキャナのチャネル全開放。機種に合った手順は【要確認】) ②安全化が失敗しても、 通信 (セッション) とリソースマネージャのクローズをそれぞれ独立して必ず試行する。 | [5 empty] | OUT |  | 制御コマンド |  | 異常時処理
4 |  | 終了処理
4 | 1 | 4-1. 計測器の安全な状態への復帰と切断 (16: 計測器を安全な状態に戻して切断する) ①計測器を安全な状態に戻す。 (例: *RST、スキャナのチャネル全開放。機種に合った手順は【要確認】) ②安全化が失敗しても、通信 (セッション) とリソースマネージャを必ず閉じる。 | [5 empty] | OUT |  | 制御コマンド |  | 終了処理
4 | 2 | 4-2. 合否一覧の表示 (17: 合否の一覧を画面に表示する) ①全測定点の平均値・標準偏差・合否の一覧を測定画面に表示する。 ②測定結果ファイルの保存先を表示する。 | [5 empty] | OUT |  | 合否一覧・エラー表示 |  | 終了処理